Актуально на 10 дек 2022

## Методы обработки медицинских изделий

| Обработка | Тип медицинского изделия |
| --- | --- |
| A Многоразовый хирургический инструмент | B Эндоскопы (термостойкие) | C Эндоскопы (неустойчивые к тепловым воздействиям) | D Инструмент, используемый с эндоскопом | G Многоразовый контейнер | H Эластичные материалы1 | I Высокочастотный кабель и наконечник | J Механизированный инструмент |
| Подготовка на месте эксплуатации | Вид обработки | Влажная | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сухая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Деконтаминация | Подготовка | Выбирается в зависимости от процедуры дезинфекции и очистки |
| Очистка | Ручная3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Машинная3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ультразвуковая | + | - | - | + | N.A. | - | + | - |
| Щелочное моющее средство | + | + | + | + | -2 | + | + | - |
| Кислое моющее средство | - | - | - | - | -2 | + | + | - |
| Нейтральное моющее средство | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ополаскивание3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция | Химическая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Термическая | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Сушка | Tmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стерилизация |  | Влажным теплом (паровая стерилизация) (предпочтительный метод) | + | + | - | + | + | + | + | + |
|  | Параформальдегидная | + | + | + | + | - | + | + | - |
|  | Оксидом этилена | + | + | + | + | - | + | + | - |
|  | Воздушная | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | Стерилизация жидкими стерилизующими средствами | + | + | + | + | - | + | + | - |
|  | Плазма паров перекиси водорода | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 Термостойкая резина или латекс (или их сочетание), силикон, пластик, заполняющие полости медицинского изделия. 2 Применяется только для алюминиевых сплавов. 3 Рекомендуется при окончательном ополаскивании деионизированной водой. Условные обозначения: "+" - может применяться; "-" - неприемлемо; N.A. - не разрешается. |

Приведены в ГОСТ Р ИСО 17664-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. "Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения повторной стерилизации медицинских изделий" .

© Материал из Справочной системы «Главный врач»

https://vip.1glv.ru

Дата копирования: 10.12.2022